## I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. 	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74 – 1,85 GBq radionuklidų generatorius

2. 	KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Radionuklidų generatoriuje yra motininio nuklido germanio (68Ge), kuris skyla į dukterinį nuklidą galį (68Ga).

Germanis (68Ge), naudojamas (68Ge/68Ga) generatoriaus gamybai, neturi nešiklio. Bendrasis radioaktyvumas dėl germanio (68Ge) ir gama spindulius skleidžiančių priemaišų yra ne didesnis kaip 0,001 %.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74–1,85 GBq radionuklidų generatorius yra sistema, skirta eliuuoti galio (68Ga) chlorido tirpalą radiožymėjimui pagal Europos farmakopėjos (Ph. Eur.) monografiją Nr. 2464. Šis tirpalas eliuuojamas iš kolonėlės, ant kurios fiksuojamas motininis nuklidas germanis (68Ge), kuris yra galio (68Ga) pirmtakas. Sistema yra ekranuota. Motininio ir dukterinio nuklidų fizinės savybės apibendrintos 1 lentelėje.

1 lentelė. 68Ge ir 68Ga fizinės savybės

|  | Fizinės savybės |  |
| --- | --- | --- |
|  | 68Ge | 68Ga |
| Pusėjimo trukmė | 270,95 dienos | 67,71 minutės |
| Skilimo tipas | Elektronų pagava | Pozitronų emisija |
| Rentgeno spinduliuotė | 9,225 (13,1 %) 9,252 (25,7 %) 10,26 (1,64 %) 10,264 (3,2 %) 10,366 (0,03 %) | 8,616 (1,37 %) 8,639 (2,69 %) 9,57 (0,55 %) |
| Gama spinduliuotė |  | 511 keV (178,28 %) 578,55 keV (0,03 %) 805,83 keV (0,09 %) 1077,34 keV (3,22 %) 1260,97 keV (0,09 %) 1883,16 keV (0,14 %) |
| beta+ |  | Energija maks. Energija 352,60 keV 821,71 keV (1,20 %) 836,00 keV 1899,01 keV (87,94 %) |
| Duomenys gauti iš „NuDat“ (www.nndc.bnl.gov) |  |  |

1,1 ml Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT eliuato sudėtyje yra potencialus maksimalus 1850 MBq 68Ga ir 18,5 kBq 68Ge aktyvumas (0,001 % proveržis). Tai atitinka 1,2 ng 68Ga galio ir 0,07 ng 68Ge germanio.

Galio (68Ga) chlorido tirpalo kiekis, reikalingas Ph. Eur. radiožymėjimui, kuris gali būti eliuuojamas iš generatoriaus, priklauso nuo esamo germanio (68Ge) chlorido kiekio ir nuo po paskutinės eliucijos praėjusio laiko. Jeigu yra motininio ir dukterinio nuklidų pusiausvyra, galima eliuuoti daugiau kaip 60 % esamo galio (68Ga) chlorido. Eliuuojamas fiksuotasis 1,1 ml (68Ga) chlorido tirpalo tūris.

2 lentelėje apibendrinami duomenys apie generatoriaus aktyvumą ir aktyvumą, gautą eliuuojant, tinkamumo laiko pradžioje ir tinkamumo laiko pabaigoje.

2 lentelė. Generatoriaus aktyvumas ir eliuuojant gautas aktyvumas

| Stiprumas | Aktyvumas generatoriaus viduje tinkamumo laiko pradžioje | Aktyvumas generatoriaus viduje tinkamumo laiko pabaigoje | Eliuuotas aktyvumas tinkamumo laiko pradžioje* | Eliuuotas aktyvumas tinkamumo laiko pabaigoje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,74 GBq | 0,74 GBq ± 10 % | 0,3 GBq ± 10 % | NLT 0,41 GBq | NLT 0,16 GBq |
| 1,11 GBq | 1,11 GBq ± 10 % | 0,4 GBq ± 10 % | NLT 0,61 GBq | NLT0,22 GBq |
| 1,48 GBq | 1,48 GBq ± 10 % | 0,6 GBq ± 10 % | NLT 0,81 GBq | NLT 0,32 GBq |
| 1,85 GBq | 1,85 GBq ± 10 % | 0,7 GBq ± 10 % | NLT 1,02 GBq | NLT 0,40 GBq |

NLT = ne mažiau nei (angl. not less than)

*pusiausvyroje

Eliuuotas aktyvumas įvairiais laiko momentais išsamiau paaiškintas su pavyzdžiais 12 skyriuje.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.	FARMACINĖ FORMA

Radionuklidų generatorius

Generatorius teikiamas plastikiniame dėkle su išleidimo anga ir rankenėle. Eliuavimo tirpalas integruotas plastikinio dėklo viduje. Eliuatą galima surinkti per išleidimo angą arba dėti tiesiai į sintezės aparatą.

4.	KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1	Terapinės indikacijos

Šis vaistinis preparatas nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams.

Eliuatas iš radionuklidų generatoriaus (galio (68Ga) chlorido tirpalas) skirtas įvairių rinkinių, skirtų radiofarmaciniams preparatams ruošti, in vitro radiožymėjimui; tokie preparatai yra sukurti ir patvirtinti būti radioaktyviai žymimi tokiu tirpalu ir naudoti atliekant pozitronų emisijos tomografijos (PET) vaizdinimo tyrimus.

4.2	Dozavimas ir vartojimo metodas

Šis vaistinis preparatas skirtas naudoti tik specialiose branduolinės medicinos įstaigose, jį naudoti gali tik specialistai, turintys in vitro radiožymėjimo patirties.

Dozavimas

Eliuato (galio (68Ga) chlorido tirpalo) kiekis, reikalingas radiožymėjimui, ir 68Ga žymėto vaistinio preparato, kuris bus vartojamas vėliau, kiekis, priklausys nuo vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, ir jo paskirties. Skaitykite konkretaus vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santrauką ir (arba) pakuotės lapelį.

Viena eliucija atitinka fiksuotąjį 1,1 ml tūrį.

Vaikų populiacija

Daugiau informacijos apie vartojimą vaikams rasite 68Ga žymėto vaistinio preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

Vartojimo metodas

Galio (68Ga) chlorido tirpalas nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams, tačiau naudojamas įvairių rinkinių, skirtų radiofarmaciniams preparatams ruošti, in vitro radiožymėjimui. Būtina laikytis galutinio vaistinio preparato vartojimo būdo.

Ekstemporalaus vaistinio preparato ruošimo prieš naudojimą instrukcija pateikiama 12 skyriuje.

4.3	Kontraindikacijos

Galio (68Ga) chlorido tirpalo negalima tiesiogiai vartoti pacientui.

68Ga žymėtų vaistinių preparatų negalima vartoti, kai yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

Informaciją apie konkrečių 68Ga žymėtų vaistinių preparatų, kurie ruošiami atliekant radiožymėjimą galio (68Ga) chlorido tirpalu, kontraindikacijas rasite konkretaus vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

4.4	Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Galio (68Ga) chlorido tirpalas nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams, tačiau naudojamas įvairių rinkinių, skirtų radiofarmaciniams preparatams ruošti, in vitro radiožymėjimui.

Naudos ir (arba) rizikos pavieniams pacientams pagrindimas

Kiekvienam pacientui tenkantis radiacijos kiekis turi būti pagrįstas tikėtina nauda.

Kiekvienu atveju vartojamas aktyvumas, užtikrinantis reikiamą poveikį, turi būti kuo mažesnis.

Bendrieji įspėjimai

Informaciją, susijusią su specialiais įspėjimais ir atsargumo priemonėmis vartojant 68Ga žymėtus vaistinius preparatus, rasite vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

4.5	Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Galio (68Ga) chlorido tirpalo ir kitų vaistinių preparatų sąveikos tyrimų neatlikta, nes jis yra skirtas vaistinių preparatų radiožymėjimui.

Informaciją apie sąveiką, susijusią su 68Ga žymėtų vaistinių preparatų vartojimu, rasite vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

4.6	Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Vaisingos moterys

Jeigu planuojama skirti radioaktyvių vaistinių preparatų vaisingo amžiaus moteriai, svarbu išsiaiškinti, ar moteris nėra nėščia. Visos moterys, kurioms išnyko menstruacijos, turi būti laikomos pastojusiomis tol, kol įrodoma priešingai. Abejojant dėl galimo nėštumo (jeigu moteriai išnyko menstruacijos, jeigu menstruacijos yra labai nereguliarios ir pan.), pacientei reikia pasiūlyti kitus tyrimo metodus, kuriems nenaudojama jonizuojančioji spinduliuotė (jeigu tokių metodų yra).

Nėštumas

Nėščioms moterims atliekant radionuklidines procedūras, vaisius irgi gauna spinduliuotės dozę. Todėl nėštumo metu turi būti atliekami tik būtiniausi tyrimai, kai numatoma nauda didesnė už riziką, kylančią motinai ir vaisiui.

Žindymas

Prieš skiriant radioaktyvių vaistinių preparatų motinoms, kurios žindo kūdikį, reikia apsvarstyti, ar tyrimą galima atidėti iki tol, kol motina nutrauks kūdikio žindymą. Jeigu nusprendžiama, kad vaistinio preparato skirti būtina, žindymą reikia nutraukti 12 valandų laikotarpiui, o nutrauktą pieną išpilti.

Daugiau informacijos apie 68Ga žymėto vaistinio preparato vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu pateikiama vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

Vaisingumas

Daugiau informacijos apie 68Ga žymėto vaistinio preparato poveikį vaisingumui pateikiama vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

4.7	Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

68Ga žymėto vaistinio preparato poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus bus nurodytas vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

4.8	Nepageidaujamas poveikis

Galimos nepageidaujamos reakcijos pavartojus 68Ga žymėto vaistinio preparato priklausys nuo konkretaus vartojamo vaistinio preparato. Tokia informacija bus pateikta vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, užpildę ir pateikę pranešimo formą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/ nurodytais būdais.

4.9	Perdozavimas

Atsitiktinai pavartotas eliuatas, kurio sudėtyje yra 0,1 mol/l hidrochlorido rūgšties, gali sukelti vietinį veno sudirginimą ir, paraveninės injekcijos atveju, audinių nekrozę. Kateterį arba paveiktą sritį reikia praplauti izotoniniu fiziologiniu tirpalu.

Toksinio poveikio dėl laisvojo 68Ga netyčia pavartojus eliuato nenumatoma. Pavartotas laisvasis 68Ga beveik visiškai suyra iki neaktyvaus 68Zn per trumpą laiką (97 % suyra per 6 valandas). Per tą laikotarpį 68Ga daugiausia kaupiasi kraujyje / plazmoje (prisijungęs prie transferino) ir šlapime. Būtina paciento hidratacija 68Ga išsiskyrimui padidinti ir diurezei paskatinti, taip pat rekomenduojamas dažnas šlapinimasis.

Žmogaus organizmui tenkančią radiacijos dozę galima nustatyti pagal 11 skyriuje pateiktą informaciją.

5.	FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1	Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti diagnostiniai radioaktyvūs vaistiniai preparatai, ATC kodas – V09X

68Ga žymėto vaistinio preparato, paruošto radioaktyviai žymint su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT prieš vartojimą, farmakodinaminės savybės priklausys nuo vaistinio preparato, kurį numatoma žymėti, pobūdžio. Skaitykite vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, preparato charakteristikų santrauką ir (arba) pakuotės lapelį.

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis, nes nėra reikšmingos terapinės naudos palyginti su egzistuojančiais gydymo metodais (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje). Tačiau šis atleidimas netaikomas preparato naudojimui diagnostiniais ar terapiniais tikslais, kai jis susijęs su nešiklio molekule.

5.2	Farmakokinetinės savybės

Galio (68Ga) chlorido tirpalas nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams, tačiau naudojamas įvairių rinkinių, skirtų radiofarmaciniams preparatams ruošti, in vitro radiožymėjimui. Todėl 68Ga žymėtų vaistinių preparatų farmakokinetinės savybės priklausys nuo vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pobūdžio.

Nors galio (68Ga) chlorido tirpalas nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams, jo farmakokinetinės savybės buvo tiriamos su žiurkėmis.

5.3	Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

68Ga žymėto vaistinio preparato, paruošto radioaktyviai žymint su galio (68Ga) chlorido tirpalu prieš vartojimą, toksikologinės savybės priklausys nuo vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pobūdžio.

6. 	FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1	Pagalbinių medžiagų sąrašas

- Terpė: titano dioksidas.

- Integruotas eliuentas: sterili 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgštis.

6.2	Nesuderinamumas

Nešiklio molekulių radiožymėjimas galio (68Ga) chloridu yra labai jautrus metalų priemaišų pėdsakams.

Svarbu, kad visi stikliniai indai, švirkštų adatos ir kt., naudojami ruošiant radioaktyviai žymėtą vaistinį preparatą, būtų tinkamai išvalyti, kad būtų išvengta tokių metalų priemaišų pėdsakų. Metalų priemaišų pėdsakų kiekiui sumažinti reikia naudoti tik praskiestoms rūgštims atsparias švirkštų adatas.

Vakuuminiams eliucijos flakonams nerekomenduojama naudoti apsaugine danga nepadengtų chlorbutilo kamščių, nes jų sudėtyje gali būti reikšmingas kiekis cinko, kurį ekstrahuoja rūgštinis eliuatas. Paprastai, kai įmanoma, rekomenduojama naudoti flakonus, gautus su neradioaktyvia medžiaga, kurią numatoma žymėti, arba su medžiaga, kuri yra identiška arba prilygsta medžiagai, kuri su generatoriumi pateikiama pradiniame rinkinyje (žr. 6.5 skyrių „Su generatoriumi teikiami priedai“).

6.3	Tinkamumo laikas

Radionuklidų generatorius: 12 mėnesių nuo kalibravimo dienos.

Kalibravimo data ir tinkamumo laikas nurodyti etiketėje.

Galio (68Ga) chlorido eliuatas: po eliuavimo eliuatą reikia naudoti nedelsiant.

6.4	Specialios laikymo sąlygos

Radionuklidų generatorius: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Radiofarmaciniai preparatai turi būti laikomi laikantis radioaktyviąsias medžiagas reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

6.5	Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Kolonėlę sudaro PEEK (polieterketono) kolonėlė, efektyviajai skysčių chromatografijai (HPLC) tinkamomis tvirtinimo detalėmis pritvirtinta prie PEEK įleidimo ir išleidimo linijų. Įleidimo linija prijungta prie eliuento talpyklės (PE/EVOH) per dozavimo sistemą (PE/EVA/PVC/PC/PTFE) ir „C-Flex“ linijos; išleidimo linija prijungta prie įmovos, kuri išsikiša per Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatoriaus išorinį dėklą.

Kolonėlė yra spinduliuotės nepraleidžiančiame apsauginiame gaubte (Pb, W). Apsauginis gaubtas ir eliuento talpyklė yra plastikiniame išoriniame dėkle.

Su generatoriumi teikiami priedai

5 x 10 ml sterilūs vakuuminiai flakonai Nr. SVV-10A (Huayi)

5 x sterilūs vamzdeliai Nr. 1155.03 arba 1155.05 (Vygon)

5 x sterilios adatos 0,8 x 16 mm 21G 5/8 in Nr. AN*2116R1 (Terumo)

5 x kištukinės Luer-Lock jungtys Nr. 893.00 (Vygon)

Pakuočių dydžiai:

Radionuklidų generatoriai tiekiami toliau nurodyto 68Ge aktyvumo (kalibravimo dieną): 0,74 GBq, 1,11 GBq, 1,48 GBq, 1,85 GBq. Integruoto eliuento tūrio (610 ml) užtenka 450 eliucijų.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radionuklidų generatoriaus profilio vaizdas

Plastikinis dėklas

Išleidimo anga

Eliuento talpyklė

Spinduliuotės ekranavimas

Skysčių linijos

Rankenėlė

TiO2 kolonėlė

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radionuklidų generatoriaus trimatis vaizdas

Rankenėlė

Išleidimo anga

Plastikinis dėklas

Dydis

Svoris: apie 16,5 kg

6.6	Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

Bendrieji įspėjimai

Radiofarmacinius preparatus gauti, naudoti ir skirti turi tik įgalioti asmenys tam tikslui skirtose klinikinėse patalpose. Jų gavimas, laikymas, naudojimas, perdavimas ir atliekų tvarkymas reglamentuojami taisyklėmis ir (arba) atitinkamomis oficialių kompetentingų įstaigų išduotomis licencijomis.

Radiofarmaciniai preparatai turi būti ruošiami laikantis radiacinės saugos ir farmacinių preparatų kokybės reikalavimų. Būtina imtis atitinkamų atsargumo priemonių aseptinėms sąlygoms užtikrinti.

Generatoriaus negalima ardyti dėl jokių priežasčių, nes galima sugadinti vidinius komponentus ir kyla radioaktyviosios medžiagos nuotėkio galimybė. Be to, išardžius dėklą, operatoriui bus atidengtas švininis gaubtas.

Skyrimo procedūras reikia atlikti taip, kad būtų kuo mažesnė vaistinio preparato užteršimo bei personalo apšvitinimo rizika. Privalomas tinkamas ekranavimas.

Radiofarmacinių preparatų skyrimas kelia pavojų kitiems asmenims dėl išorinės spinduliuotės ar užteršimo išsiliejus šlapimui, vemiant ir t. t. Todėl reikia imtis nacionalines taisykles atitinkančių apsaugos nuo spinduliuotės atsargumo priemonių.

Nebegaliojančius generatorius reikia grąžinti IRE-ELiT. Prieš grąžinant būtina įvertinti liekamąjį generatoriaus aktyvumą.

Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

7.	REGISTRUOTOJAS

IRE-ELiT

Avenue de l’Espérance 1

B-6220 Fleurus

Belgija

8.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS(-IAI)

LT/1/25/5807/001

9.	REGISTRAVIMO/PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2025 m. birželio 17 d.

10.	TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2025 m. birželio 17 d.

11.	DOZIMETRIJA

Įvairių organų gauta spinduliuotės dozė po intraveninio 68Ga žymėto vaistinio preparato vartojimo priklauso nuo konkretaus vaistinio preparato, kurį numatoma žymėti. Informacija apie kiekvieno skirtingo vaistinio preparato spinduliuotės dozimetriją po radioaktyviai žymėto preparato vartojimo bus nurodyta preparato charakteristikų santraukoje ir (arba) pakuotės lapelyje.

Toliau pateikiamos 3 ir 4 dozimetrijos lentelės, siekiant įvertinti nekonjuguoto 68Ga įtaką spinduliuotės dozei po 68Ga žymėto vaistinio preparato vartojimo arba dėl atsitiktinės intraveninės galio (68Ga) chlorido tirpalo injekcijos.

Dozimetrijos įverčiai buvo pagrįsti tyrimu su žiurkėmis apie radiacijos pasiskirstymą, o skaičiavimai atlikti naudojant OLINDA – organų lygmens vidinės dozės vertinimo kodą. Laiko momentai, kuriais buvo atlikti matavimai, buvo 5 minutės, 30 minučių, 60 minučių, 120 minučių, 180 minučių ir 360 minučių.

3 lentelė. Sugertoji dozė suvartojus vieną aktyvumo vienetą – netyčinis vartojimas moterims

| Sugertoji dozė suvartojus vieną radioaktyvumo vienetą (mGy/MBq) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organas | Suaugusieji (57 kg) | 15 metų (50 kg) | 10 metų (30 kg) | 5 metai (17 kg) | 1 metai (10 kg) | Naujagimiai (5 kg) |
| Antinksčiai | 0,0114 | 0,0112 | 0,0164 | 0,0238 | 0,0403 | 0,0782 |
| Smegenys | 0,0180 | 0,0159 | 0,0176 | 0,0206 | 0,0292 | 0,0667 |
| Krūtys | 0,0059 | 0,0058 | 0,0110 | 0,0163 | 0,0269 | 0,0545 |
| Tulžies pūslės sienelė | 0,0096 | 0,0092 | 0,0127 | 0,0201 | 0,0390 | 0,0750 |
| Apatinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,0032 | 0,0032 | 0,0050 | 0,0077 | 0,0133 | 0,0292 |
| Plonoji žarna | 0,0039 | 0,0039 | 0,0062 | 0,0099 | 0,0178 | 0,0376 |
| Skrandžio sienelė | 0,0057 | 0,0056 | 0,0088 | 0,0133 | 0,0250 | 0,0502 |
| Viršutinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,0040 | 0,0039 | 0,0067 | 0,0104 | 0,0199 | 0,0425 |
| Širdies sienelė | 0,1740 | 0,1940 | 0,3010 | 0,4830 | 0,8730 | 1,7200 |
| Inkstai | 0,0385 | 0,0421 | 0,0600 | 0,0888 | 0,1600 | 0,4150 |
| Kepenys | 0,0972 | 0,0974 | 0,1480 | 0,2200 | 0,4270 | 0,9890 |
| Plaučiai | 0,1860 | 0,2240 | 0,3190 | 0,4930 | 0,9840 | 2,7100 |
| Raumenys | 0,0073 | 0,0076 | 0,0131 | 0,0319 | 0,0622 | 0,0954 |
| Kiaušidės | 0,0188 | 0,0203 | 0,0566 | 0,0988 | 0,2250 | 0,4590 |
| Kasa | 0,0187 | 0,0218 | 0,0406 | 0,0547 | 0,1120 | 0,3400 |
| Raudonieji kaulų čiulpai | 0,0225 | 0,0256 | 0,0415 | 0,0777 | 0,1770 | 0,5710 |
| Osteogeninės ląstelės | 0,1160 | 0,1140 | 0,1840 | 0,3100 | 0,7350 | 2,3500 |
| Oda | 0,0029 | 0,0029 | 0,0044 | 0,0067 | 0,0122 | 0,0271 |
| Blužnis | 0,0055 | 0,0056 | 0,0086 | 0,0130 | 0,0238 | 0,0492 |
| Užkrūčio liauka | 0,0100 | 0,0102 | 0,0133 | 0,0190 | 0,0297 | 0,0570 |
| Skydliaukė | 0,2210 | 0,2980 | 0,4600 | 1,0200 | 1,9300 | 2,6300 |
| Šlapimo pūslės sienelė | 0,0023 | 0,0022 | 0,0038 | 0,0063 | 0,0110 | 0,0222 |
| Gimda | 0,0792 | 0,0802 | 1,3400 | 2,0300 | 3,6900 | 1,4700 |
| Viso kūno | 0,0177 | 0,0178 | 0,0289 | 0,0468 | 0,0920 | 0,2340 |
| Efektinė dozė (mSv/MBq) | 0,0483 | 0,0574 | 0,1230 | 0,2090 | 0,4100 | 0,7170 |

4 lentelė. Sugertoji dozė suvartojus vieną aktyvumo vienetą – netyčinis vartojimas vyrams

| Sugertoji dozė suvartojus vieną radioaktyvumo vienetą (mGy/MBq) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organas | Suaugusieji (70 kg) | 15 metų (50 kg) | 10 metų (30 kg) | 5 metai (17 kg) | 1 metai (10 kg) | Naujagimiai (5 kg) |
| Antinksčiai | 0,0093 | 0,0112 | 0,0165 | 0,0235 | 0,0377 | 0,0749 |
| Smegenys | 0,0134 | 0,0137 | 0,0148 | 0,0170 | 0,0241 | 0,0563 |
| Krūtys | 0,0062 | 0,0074 | 0,0142 | 0,0213 | 0,0350 | 0,0725 |
| Tulžies pūslės sienelė | 0,0081 | 0,0096 | 0,0137 | 0,0213 | 0,0409 | 0,0803 |
| Apatinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,0015 | 0,0020 | 0,0031 | 0,0051 | 0,0091 | 0,0204 |
| Plonoji žarna | 0,0022 | 0,0029 | 0,0048 | 0,0080 | 0,0146 | 0,0309 |
| Skrandžio sienelė | 0,0048 | 0,0066 | 0,0099 | 0,0153 | 0,0287 | 0,0560 |
| Viršutinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,0027 | 0,0033 | 0,0058 | 0,0094 | 0,0182 | 0,0385 |
| Širdies sienelė | 0,3030 | 0,3930 | 0,6110 | 0,9830 | 1,7800 | 3,4900 |
| Inkstai | 0,0198 | 0,0241 | 0,0345 | 0,0510 | 0,0911 | 0,2310 |
| Kepenys | 0,0766 | 0,1030 | 0,1570 | 0,2330 | 0,4500 | 1,0400 |
| Plaučiai | 0,1340 | 0,2000 | 0,2850 | 0,4390 | 0,8720 | 2,3800 |
| Raumenys | 0,0051 | 0,0074 | 0,0129 | 0,0326 | 0,0636 | 0,0961 |
| Kasa | 0,0187 | 0,0257 | 0,0480 | 0,0646 | 0,1310 | 0,4030 |
| Raudonieji kaulų čiulpai | 0,0138 | 0,0154 | 0,0243 | 0,0441 | 0,0980 | 0,3110 |
| Osteogeninės ląstelės | 0,0431 | 0,0558 | 0,0901 | 0,1510 | 0,3560 | 1,1300 |
| Oda | 0,0020 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0057 | 0,0103 | 0,0232 |
| Blužnis | 0,0041 | 0,0056 | 0,0084 | 0,0130 | 0,0227 | 0,0469 |
| Sėklidės | 0,0011 | 0,0018 | 0,0075 | 0,0094 | 0,0138 | 0,0239 |
| Užkrūčio liauka | 0,0139 | 0,0158 | 0,0194 | 0,0276 | 0,0417 | 0,0794 |
| Skydliaukė | 0,1980 | 0,3250 | 0,5020 | 1,1200 | 2,1100 | 2,8800 |
| Šlapimo pūslės sienelė | 0,0011 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0039 | 0,0070 | 0,0152 |
| Viso kūno | 0,0115 | 0,0147 | 0,0237 | 0,0383 | 0,0748 | 0,1900 |
| Efektinė dozė (mSv/MBq) | 0,0338 | 0,0506 | 0,0756 | 0,1340 | 0,2600 | 0,5550 |

Efektinė dozė dėl netyčinės intraveninės 250 MBq aktyvumo injekcijos yra 12,1 mSv 57 kg svorio suaugusiai moteriai ir 8,45 mSv 70 kg svorio suaugusiam vyrui.

Duomenys apie pacientams tenkančią spinduliuotės dozę dėl galio (68Ga) citrato, toliau išvardyti 5 lentelėje, yra gauti iš ICRP 53 leidinio ir gali būti naudojami skaičiuojant pasiskirstymą, netyčia gavus neprijungto galio (68Ga) iš generatoriaus eliuato, nors tie duomenys ir buvo gauti naudojant kitokią druską.

5 lentelė. Sugertoji dozė suvartojus vieną aktyvumo vienetą – netyčinis galio (68Ga) citrato vartojimas

| Sugertoji dozė suvartojus vieną 68Ga citrato (mGy/MBq) radioaktyvumo vienetą |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organas | Suaugusieji | 15 metų | 10 metų | 5 metai | 1 metai |  |
| Antinksčiai | 0,034 | 0,044 | 0,064 | 0,088 | 0,140 |  |
| Kaulų paviršius | 0,037 | 0,048 | 0,080 | 0,140 | 0,310 |  |
| Krūtys | 0,014 | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 0,074 |  |
| Apatinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,018 | 0,022 | 0,036 | 0,059 | 0,110 |  |
| Plonoji žarna | 0,064 | 0,080 | 0,140 | 0,230 | 0,450 |  |
| Skrandžio sienelė | 0,014 | 0,017 | 0,027 | 0,044 | 0,084 |  |
| Viršutinės storosios žarnos dalies sienelė | 0,053 | 0,064 | 0,110 | 0,180 | 0,360 |  |
| Inkstai | 0,026 | 0,032 | 0,046 | 0,068 | 0,120 |  |
| Kepenys | 0,027 | 0,035 | 0,053 | 0,079 | 0,150 |  |
| Plaučiai | 0,013 | 0,016 | 0,025 | 0,041 | 0,080 |  |
| Kasa | 0,014 | 0,018 | 0,029 | 0,047 | 0,089 |  |
| Raudonieji kaulų čiulpai | 0,046 | 0,064 | 0,110 | 0,210 | 0,450 |  |
| Blužnis | 0,036 | 0,051 | 0,080 | 0,130 | 0,240 |  |
| Sėklidės | 0,013 | 0,015 | 0,024 | 0,039 | 0,077 |  |
| Skydliaukė | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,042 | 0,081 |  |
| Šlapimo pūslės sienelė | 0,014 | 0,016 | 0,026 | 0,044 | 0,081 |  |
| Kiti audiniai | 0,013 | 0,015 | 0,025 | 0,041 | 0,080 |  |
| Efektinė dozė (mSv/MBq) | 0,027 | 0,034 | 0,056 | 0,095 | 0,190 |  |

Išorinės spinduliuotės poveikis

Vidutinė (68Ge/68Ga) radionuklidų generatoriaus paviršinė arba sąlyčio spinduliuotė nesiekia 0,054 µSv/ val. 68Ge germanio viename MBq. Pavyzdžiui, 1,85 GBq generatorius pasieks 100 µSv/val. maksimalią vidutinę paviršinės dozės galią. Paprastai rekomenduojama generatorių laikyti pagalbiniame apsauginiame gaubte, kad personalui tektų kuo mažesnė dozė.

12.	RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMO INSTRUKCIJA

Generatoriaus eliuciją reikia atlikti patalpose, atitinkančiose nacionalinius reikalavimus dėl saugaus radioaktyvių preparatų naudojimo.

Eliuciją reikia atlikti aseptinėmis sąlygomis.

Generatoriaus išpakavimas

- Patikrinkite, ar gabenimo dėklas nebuvo sugadintas gabenant. Jei sugadintas, išmatuokite pažeistos vietos radiaciją. Jei aktyvumas viršija 40 bekerelių 100 cm2 plote, praneškite radiacinės saugos specialistui.

- Prieš atidarydami dėklą, vadovaukitės rodyklėmis, rodančiomis, ar pastatytos gabenimo dėžės tinkama padėtis. Patikrinkite, ar nepažeistos apsauginės plombos. Tada nupjaukite plombas ir atidarykite visas sklendes. Vertikaliai nuimkite viršutinę gabenimo dėklo dalį. Iš apatinės gabenimo dėklo dalies išimkite nedidelius išimamuosius putplasčio įdėklus, kad galėtumėte išimti generatorių.

- Atsargiai išimkite generatorių. Išmatuokite radioaktyviąją taršą.

DĖMESIO. Numetimo pavojus. Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatorius sveria apie 16,5 kg. Elkitės atsargiai ir stenkitės nesusižaloti. Generatorių numetus arba jeigu gabenant buvo apgadintas vidinis gabenimo dėklas, patikrinkite generatoriaus sandarumą ir išmatuokite radioaktyviąją taršą.

- Naudodami vatos tamponą išmatuokite dėžės įdėklų ir generatoriaus išorinio paviršiaus radioaktyviąją taršą. Jei aktyvumas viršija 40 bekerelių 100 cm2 plote, praneškite radiacinės saugos specialistui.

- Patikrinkite visą korpusą, išleidimo angą ir plombą, ar nėra pažeidimų.

- Neištraukite angos kamščio nei prieš įdėdami generatorių, nei prieš ruošdamiesi atlikti eliuciją.

Optimali padėtis

- Generatorius visada turi būti laikomas vertikaliai, t. y. žalia valdymo rankenėlė turi būti nukreipta į viršų.

- Dėdami Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatorių į jo galutinę padėtį, t. y. eliucijoms su sintezės aparatu arba rankinėms eliucijoms atlikti, rekomenduojama išleidimo liniją palikti kuo trumpesnę (ne ilgesnę kaip 50 cm), nes šio vamzdelio ilgis gali turėti įtakos eliuato išeigai surinkimo / reakcijos flakone.

- Rekomenduojamas vietinis ekranavimas (ypač atliekant eliuciją) ir būtina naudoti asmens apsaugos priemones, akių ir rankų apsaugos priemones.

Paruošimas

- Generatorių reikia naudoti aseptinėmis darbo sąlygomis, ypač dirbant su eliucijos anga. Tai būtina sterilumui užtikrinti.

Tvirtinti vamzdelius ir eliucijos adatas, atlikti generatoriaus eliuciją ir kitus veiksmus, dėl kurių galimas aplinkos sąlygų poveikis vidiniams generatoriaus paviršiams, būtina pakankamai švarioje aplinkoje, taikant aseptinius metodus ir laikantis galiojančių nacionalinių reikalavimų. Būtinai mūvėkite pirštines, o prieš naudojimą sterilizuokite flakonus. Jeigu flakoną reikia atidaryti ir vėl uždaryti, kamštį ant darbastalio reikia dėti apatine puse aukštyn.

- Rankiniu būdu atsukite dangtelį nuo Luer-Lock jungties (1 pav.).

1 pav.

- Rankiniu būdu prijunkite sterilų vamzdelį (ilginamąją liniją) prie Luer-Lock jungties (2 pav.). Pavyzdžiui, tam tinka Vygon vamzdelis, kurio gaminio numeris yra 1155.03 arba 1155.05. Tinka ir kiti sterilūs polietileno vamzdeliai, skirti naudoti parenteriškai, su sąlyga, kad jų nenaudingasis tūris neviršija 1 ml.

2 pav.

- A.  Jeigu naudojamas sintezės aparatas, kitą vamzdelio galą prijunkite prie sintezės aparato.

Stenkitės smarkiai nelankstyti ir nesuspausti linijos.

- Jei eliucija atliekama rankiniu būdu, prijunkite sterilią adatą kitame vamzdelio gale, naudodami kištukinį / kištukinės Luer-Lock jungties adapterį (3 pav.). Stenkitės smarkiai nelankstyti ir nesuspausti linijos.
Pavyzdžiui, tam tinka Terumo vamzdelis, kurio gaminio numeris yra AN*2116R1 0,8 x 16 mm 21G, 58 ir Vygon vamzdelis, kurio gaminio numeris yra 893.00. Tinka ir kiti sterilūs polietileno vamzdeliai, skirti naudoti parenteriškai, su sąlyga, kad jų nenaudingasis tūris neviršija 1 ml.

3 pav.

- Dabar Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatorius paruoštas naudoti.

Eliucija

- Paruoškite papildomas būtinas medžiagas:

- Asmens apsaugos priemonės: eliuciją reikia atlikti dėvint akių ir rankų apsaugos priemones, taip pat tam tinkamą laboratorinį chalatą.

- Ekranuotas vakuuminis sterilus 10 ml talpos surinkimo flakonas, jei eliucija atliekama rankiniu būdu. Nenaudokite apsaugine danga nepadengtų chlorbutilo kamščių, nes jų sudėtyje gali būti reikšmingas kiekis cinko, kurį ekstrahuoja rūgštinis eliuatas. Paprastai, kai įmanoma, rekomenduojama naudoti flakonus, gautus su neradioaktyvia medžiaga, kurią numatoma žymėti, arba su medžiaga, kuri yra identiška arba prilygsta medžiagai, kuri su generatoriumi pateikiama pradiniame rinkinyje. Šie priedai yra:

5 x 10 ml sterilūs vakuuminiai flakonai Nr. SVV-10A (Huayi)

5 x sterilūs vamzdeliai Nr. 1155.03 arba 1155.05 (Vygon)

5 x sterilios adatos 0,8 x 16 mm 21G 5/8 in Nr. AN*2116R1 (Terumo)

5 x kištukinės Luer-Lock jungtys Nr. 893.00 (Vygon)

- Jei naudojamas automatinis radiosintezės modulis, rekomenduojama tarp kištukinio / kištukinės Luer-Lock jungties adapterio ir automatinio radiosintezės modulio jungti vienkartinį sterilų vienakryptį vožtuvą. Pavyzdžiui, tam tinka Smiths Medical vožtuvas, kurio gaminio numeris yra MX745-01.

- Surinkimo proceso metu būtina taikyti aseptinius darbo metodus, ypač dirbant su angomis. Tai būtina sterilumui užtikrinti.

- Pasukite žalią rankenėlę 90° kampu į įkrovos padėtį ir palaukite bent 10 sekundžių (4 pav.).

4 pav.

| 90° SLOW | 90º LĖTAI |
| --- | --- |
| 10 sec | 10 sek |

- Tada pasukite rankenėlę atgal 90° kampu į jos pradinę padėtį (5 pav.).

5 pav.

| 90° SLOW | 90º LĖTAI |
| --- | --- |

- Dabar generatorius paruoštas atlikti eliuciją rankiniu būdu arba su sintezės moduliu. Pastaruoju atveju pereikite tiesiai prie 8 veiksmo, kai sintezės modulis atliks žymėjimą:

- Nuimkite nuo adatos dangtelį ir greitai vertikaliai durkite tiesiai į ekranuoto sterilaus vakuuminio eliucijos flakono pertvaros vidurį (6 pav.). Palaukite bent 3 minutes, kol įvyks eliucijos procesas (eliuuojamas fiksuotasis 1,1 ml tūris) ir linija bus ištuštinta naudojant orą. Naudokite vietines ekranavimo ar radiacinės saugos priemones, nes aktyvumas bus perduotas iš generatoriaus į flakoną. Išmatuokite tirpalą kalibruotos dozės kalibratoriumi išeigai nustatyti. Išmatuotam aktyvumui taikykite skilimo korekcijos koeficientą, palyginę su eliucijos pradžia.

DĖMESIO. 10 ml talpos sterilūs vakuuminiai flakonai yra tinkami, tačiau rekomenduojama vengti eliuato sąlyčio su halobutilo kamščiais be apsauginės dangos, nes juose gali būti reikšmingas kiekis cinko, dėl kurio gali nepavykti atlikti kito radiožymėjimo veiksmo.

6 pav.

- Ištraukite adatą iš flakono ir užkimškite kamščiu (7 ir 8 pav.).

7 pav.	8 pav.

- Rankiniu būdu atjunkite vamzdelį nuo Luer-Lock jungties ir uždėkite dangtelį, kad užkimštumėte generatoriaus angą (9 ir 10 pav.).

9 pav.	10 pav.

SVARBU. Jeigu rankenėle nebuvo pasukta atgal į eliucijos padėtį tada, kai jis ilgiau kaip 6 valandas buvo paliktas įkrovos padėtyje, eliuatą reikia išpilti.

Pirmasis generatoriaus naudojimas

SVARBU. Naudojant generatorių pirmą kartą, vieną kartą būtina atlikti kondicionavimo procedūrą, prieš jį naudojant radiožymėjimo tikslais. Ją sudaro šešios viena po kitos atliekamos išpilamos eliucijos, kurias reikia atlikti per 24 valandas. Jei reikia, eliucijas galima atlikti iš eilės (vieną iš karto po kitos). Paskui gauti kiti generatoriaus eliuatai yra tinkami naudoti radiožymėjimo tikslais, su sąlyga, kad jų eliucijos buvo atliktos per 24 valandas nuo paskutinės eliucijos. Ši sąlyga taikoma tik pirmiesiems eliuatams, skirtiems naudoti radiožymėjimo tikslais per pirmąsias keturias dienas (t. y. paprastai tik per pirmąją generatoriaus naudojimo savaitę).

6 išpiltos eliucijos

1–3 eliucijos, tinkamos radiožymėjimui

1–3 eliucijos, tinkamos radiožymėjimui

1–3 eliucijos, tinkamos radiožymėjimui

1–3 eliucijos, tinkamos radiožymėjimui

Rekomenduojama išmatuoti 68Ge proveržį po pirmųjų 6 kondicionavimo tikslais atliktų ir išpiltų eliucijų, palyginant 68Ga ir 68Ge aktyvumo lygį. Daugiau informacijos apie šį metodą rasite Europos farmakopėjos monografijoje Nr. 2464. Proveržį reikia išmatuoti tuo momentu, kai generatorius pradedamas naudoti (po 6 numatytų kondicionavimo eliucijų), ir po šešių naudojimo mėnesių.

Nepertraukiama įprasta eliucija

Generatoriaus tinkamumo laikotarpiu visi eliuatai tinka tiesioginiam radiožymėjimui, su sąlyga, kad ankstesnės eliucijos buvo atliktos per pastarąsias 72 valandas. Jeigu reikia atlikti radiožymėjimą, tačiau generatorius nebuvo eliuuotas per nurodytą laikotarpį, rekomenduojama iš anksto atlikti vieną išpilamą eliuciją.

Po 24 val.

Po 48 val.

Po 72 val.

Eliucijos tinkamos radiožymėjimui

1 išpilta eliucija

Jeigu generatoriaus eliucija nebuvo atlikta ilgiau kaip vieną mėnesį, reikia vieną po kitos atlikti tris išpilamas eliucijas, o pirmą eliuatą, skirtą radiožymėjimui, reikia surinkti per kitas 24 valandas.

1

mėn.

Po 24 val.

3 išpiltos eliucijos

1 eliucija, skirta atlikti radiožymėjimą

Eliuuotas tirpalas yra skaidrus, sterilus ir bespalvis galio (68Ga) chlorido tirpalas, kurio pH yra 0,5–2,0, o radiocheminis grynumas yra didesnis negu 95 %. Prieš naudodami patikrinkite eliuato skaidrumą ir išmeskite, jeigu tirpalas nėra skaidrus.

SVARBU. Jeigu kolonėlė buvo ne visiškai ištuštinta (pvz., dėl nepakankamo vakuumo flakone), prie generatoriaus išleidimo angos (per vamzdelį, jungtį arba adatą) vienai minutei galima prijungti naują vakuuminį flakoną. Šiuo atveju žalia generatoriaus rankenėlė turi būti eliucijos / parengties padėtyje. Šiuo veiksmu bus baigtas ištuštinimas. Naujo flakono turinį galima naudoti, jeigu jis panaudojamas iš karto. Jei ne, jį reikia išpilti.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT eliucijos išeiga

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatoriaus etiketėje nurodytas aktyvumas yra išreikštas kaip esamas 68Ge kalibravimo dieną (12.00 CET). Esamas 68Ga aktyvumas priklauso nuo 68Ge aktyvumo eliucijos metu ir nuo po paskutinės eliucijos praėjusio laiko.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatoriaus visiška pusiausvyra užtikrina daugiau kaip 55 % 68Ga išeigą.

Išeiga sumažės dėl laikui bėgant vykstančio 68Ge pirminio nuklido skilimo. Pavyzdžiui, po 9 mėnesių skilimo (39 savaitės) 68Ge sumažės 50 % (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. 68Ge skilimo schema

| Praėjęs laikas savaitėmis | Skilimo koeficientas | Praėjęs laikas savaitėmis | Skilimo koeficientas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,98 | 27 | 0,62 |
| 2 | 0,96 | 28 | 0,61 |
| 3 | 0,95 | 29 | 0,59 |
| 4 | 0,93 | 30 | 0,58 |
| 5 | 0,91 | 31 | 0,57 |
| 6 | 0,90 | 32 | 0,56 |
| 7 | 0,88 | 33 | 0,55 |
| 8 | 0,87 | 34 | 0,54 |
| 9 | 0,85 | 35 | 0,53 |
| 10 | 0,84 | 36 | 0,52 |
| 11 | 0,82 | 37 | 0,52 |
| 12 | 0,81 | 38 | 0,51 |
| 13 | 0,79 | 39 | 0,50 |
| 14 | 0,78 | 40 | 0,49 |
| 15 | 0,76 | 41 | 0,48 |
| 16 | 0,75 | 42 | 0,47 |
| 17 | 0,74 | 43 | 0,46 |
| 18 | 0,72 | 44 | 0,45 |
| 19 | 0,71 | 45 | 0,45 |
| 20 | 0,70 | 46 | 0,44 |
| 21 | 0,69 | 47 | 0,43 |
| 22 | 0,67 | 48 | 0,42 |
| 23 | 0,66 | 49 | 0,42 |
| 24 | 0,65 | 50 | 0,41 |
| 25 | 0,64 | 51 | 0,40 |
| 26 | 0,63 | 52 | 0,39 |

Po Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT generatoriaus eliucijos 68Ga aktyvumas didės dėl nuolatinio pirminio 68Ge skilimo. Po eliucijos generatoriui reikia bent 7 valandų, kad būtų pasiekta beveik visa išeiga, tačiau praktikoje generatorių galima eliuuoti ir po 3 valandų.

7 lentelėje parodytas 68Ga, kurį galima eliuuoti nuo ankstesnės eliucijos praėjus 0–410 minučių, aktyvumo didėjimo koeficientas:

7 lentelė. 68Ga aktyvumo didėjimo koeficientai

| Praėjęs laikas minutėmis | Aktyvumo didėjimo koeficientas | Praėjęs laikas minutėmis | Aktyvumo didėjimo koeficientas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 210 | 0,88 |
| 10 | 0,10 | 220 | 0,89 |
| 20 | 0,19 | 230 | 0,91 |
| 30 | 0,26 | 240 | 0,91 |
| 40 | 0,34 | 250 | 0,92 |
| 50 | 0,40 | 260 | 0,93 |
| 60 | 0,46 | 270 | 0,94 |
| 70 | 0,51 | 280 | 0,94 |
| 80 | 0,56 | 290 | 0,95 |
| 90 | 0,60 | 300 | 0,95 |
| 100 | 0,64 | 310 | 0,96 |
| 110 | 0,68 | 320 | 0,96 |
| 120 | 0,71 | 330 | 0,97 |
| 130 | 0,74 | 340 | 0,97 |
| 140 | 0,76 | 350 | 0,97 |
| 150 | 0,78 | 360 | 0,97 |
| 160 | 0,81 | 370 | 0,98 |
| 170 | 0,82 | 380 | 0,98 |
| 180 | 0,84 | 390 | 0,98 |
| 190 | 0,86 | 400 | 0,98 |
| 200 | 0,87 | 410 | 0,98 |

Pavyzdžiai

1,85 GBq generatorius yra 12 savaičių senumo. Pagal 6 lentelę 68Ge aktyvumą kolonėlėje galima apskaičiuoti tokiu būdu:

1,85 GBq x 0,81 = 1,499 GBq

Esant visiškai pusiausvyrai 68Ga aktyvumas kolonėlėje taip pat yra 1,499 GBq.

Generatorius eliuuojamas, o surinktas 68Ga aktyvumas yra 1,049 GBq – tai atitinka tipinę 70 % išeigą.

Tas pats generatorius eliuuojamas po 4 valandų. Dar nepraėjo 7 valandos, kurių reikia 68Ge / 68Ga-pusiausvyrai pasiekti; 68Ga aktyvumo didėjimą kolonėlėje galima apskaičiuoti pagal 7 lentelę tokiu būdu:

1,499 GBq x 0,91 = 1,364 GBq

Esant tipinei 70 % 68Ga išeigai, surinktas aktyvumas bus:

1,364 GBq x 0,70 = 955 MBq

Pastaba.

Galima išmatuoti 68Ga aktyvumą eliuate, siekiant patikrinti jo kokybę pagal tapatybę ir turinį. Aktyvumą reikia matuoti iš karto po eliucijos, tačiau galima matuoti ir praėjus 5 pusėjimo trukmės periodams po eliucijos.

Dėl trumpos 68Ga pusėjimo trukmės laiko, kuris yra 67,71 minutės, praėjusiam laikui nuo eliucijos iki aktyvumo matavimo būtina taikyti skilimo pataisos koeficientą, tikrajai išeigai nustatyti eliucijos metu, pagal 68Ga skilimo schemą, pateiktą 8 lentelėje.

Pavyzdys

Eliuuojamas naujas 1,85 GBq generatorius. 68Ga aktyvumas, išmatuotas praėjus 10 minučių po eliucijos, buvo 1,169 GBq.

Išeigą eliucijos metu galima apskaičiuoti padalijus išmatuotą aktyvumą iš atitinkamo praėjusio laiko koeficiento, nurodyto 8 lentelėje:

1,169 GBq / 0,903 = 1,295 GBq

Tai atitinka 68Ga 70 % išeigą eliucijos metu:

1,295 GBq / 1,85 GBq x 100 % = 70 %

8 lentelė. 68Ga skilimo schema

| Praėjęs laikas minutėmis | Skilimo koeficientas | Praėjęs laikas minutėmis | Skilimo koeficientas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,990 | 35 | 0,700 |
| 2 | 0,980 | 36 | 0,693 |
| 3 | 0,970 | 37 | 0,686 |
| 4 | 0,960 | 38 | 0,679 |
| 5 | 0,950 | 39 | 0,672 |
| 6 | 0,941 | 40 | 0,665 |
| 7 | 0,931 | 41 | 0,658 |
| 8 | 0,922 | 42 | 0,652 |
| 9 | 0,912 | 43 | 0,645 |
| 10 | 0,903 | 44 | 0,639 |
| 11 | 0,894 | 45 | 0,632 |
| 12 | 0,885 | 46 | 0,626 |
| 13 | 0,876 | 47 | 0,619 |
| 14 | 0,867 | 48 | 0,613 |
| 15 | 0,868 | 49 | 0,607 |
| 16 | 0,850 | 50 | 0,601 |
| 17 | 0,841 | 51 | 0,595 |
| 18 | 0,832 | 52 | 0,589 |
| 19 | 0,824 | 53 | 0,583 |
| 20 | 0,816 | 54 | 0,577 |
| 21 | 0,807 | 55 | 0,571 |
| 22 | 0,799 | 56 | 0,565 |
| 23 | 0,791 | 57 | 0,559 |
| 24 | 0,783 | 58 | 0,554 |
| 25 | 0,775 | 59 | 0,548 |
| 26 | 0,767 | 60 | 0,543 |
| 27 | 0,759 | 61 | 0,537 |
| 28 | 0,752 | 62 | 0,532 |
| 29 | 0,744 | 63 | 0,526 |
| 30 | 0,737 | 64 | 0,521 |
| 31 | 0,729 | 65 | 0,516 |
| 32 | 0,722 | 66 | 0,510 |
| 33 | 0,714 | 67 | 0,505 |
| 34 | 0,707 | 68 | 0,500 |

Kokybės kontrolė

Prieš radiožymėjimą, būtina patikrinti tirpalo skaidrumą, pH (≤2) ir radioaktyvumą.

68Ge proveržis

Su kiekviena eliucija iš kolonėlės išplaunamas nedidelis 68Ge kiekis. 68Ge proveržis išreiškiamas kaip viso 68Ga kiekio, eliuuojamo iš kolonėlės, procentinė vertė, pritaikius skilimo korekcijos koeficientą. 68Ge proveržis neviršija 0,001 % eliuuoto 68Ga aktyvumo. Naudojant pagal čia pateiktas instrukcijas, proveržis išlieka mažesnis negu 0,001 % per visą generatoriaus tinkamumo laiką (12 mėnesių). Nustatant 68Ge proveržį, reikia palyginti 68Ga ir 68Ge lygį eliuate. Daugiau informacijos ieškokite dabartinėje Europos farmakopėjos monografijos Nr. 2464 versijoje.

Įspėjimas. 68Ge gali viršyti 0,001 %, jeigu generatorius nebus eliuuojamas ilgiau negu 72 valandas. Jei generatorius buvo nenaudojamas 72 valandas ar ilgiau, reikia atlikti paruošiamąją eliuciją (1 eliuciją išpilti). Jeigu generatoriaus eliucija nebuvo atlikta ilgiau kaip vieną mėnesį, reikia išpilti 3 eliucijas, o pirmąją eliuciją, skirtą radioaktyviam žymėjimui, reikia surinkti per kitas 24 valandas.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/.

II PRIEDAS

REGISTRACIJOS SĄLYGOS

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ>

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

A.	GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

IRE-ELiT

Avenue de l’Espérance 1

B-6220 Fleurus

Belgija

B.	TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Receptinis vaistinis preparatas.

## III PRIEDAS

## ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

## A. ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

RADIONUKLIDŲ GENERATORIUS

1.	VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74–1,85 GBq radionuklidų generatorius

2.	VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)

germanio (68Ge) chloridas / galio (68Ga) chloridas	0,74–1,85 GBq

3.	PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Terpė:

Titano dioksidas

Eliucijos tirpalas:

Sterili 0,1 mol/l vandenilio chlorido rūgštis (HCl)

4.	FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Radionuklidų generatorius.

Germanio (68Ge) aktyvumas:	0,74 GBq kalibravimo dieną

1,11 GBq kalibravimo dieną

1,48 GBq kalibravimo dieną

1,85 GBq kalibravimo dieną Eliuuojamo galio (68Ga) aktyvumas: >55 % esant pusiausvyrai KALIBRUOTA: {MMMM-MM-DD} (12:00 CET)

5.	VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Skirtas radiožymėjimui in vitro.

Nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams.

6.	SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR  NEPASIEKIAMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

7.	KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

Radioaktyvus vaistas.

8.	TINKAMUMO LAIKAS

EXP {MMMM-MM-DD}

Po eliuavimo eliuatą reikia naudoti nedelsiant.

9.	SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima ardyti plastikinio dėklo.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

10.	SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

Naudojimo, ruošimo ir atliekų tvarkymo instrukcijas skaitykite pakuotės lapelyje.

11.	 REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

IRE-ELiT

Avenue de l’Espérance 1

B-6220 Fleurus

Belgija

12.	REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/25/5807/001

13.	SERIJOS NUMERIS

Lot:

14.	PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistas.

15.	VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16.	INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti.

17.	UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS

Duomenys nebūtini.

18.	UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS

Duomenys nebūtini.

MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ

KOLONĖLĖ

1.	Vaistinio preparato pavadinimas ir vartojimo būdas (-ai)

2.	VARTOJIMO METODAS

3.	TINKAMUMO LAIKAS

4.	SERIJOS NUMERIS

5.	KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI)

6.	KITA

68Ge/68Ga

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74–1,85 GBq radionuklidų generatorius

galio (68Ga) chlorido tirpalas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją radiologą, kuris vadovaus procedūrai.

- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją radiologą. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje:

1. Kas yra Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant galio (68Ga) chlorido tirpalą, gautą su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

3. Kaip vartoti galio (68Ga) chlorido tirpalą, gautą su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. 	Kas yra Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT ir kam jis vartojamas

Šis vaistas yra radiofarmacinis preparatas, kuris nėra skirtas tiesiogiai vartoti pacientams.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT yra germanio (68Ge) / galio (68Ga) radionuklidų generatorius – priemonė, naudojama galio (68Ga) chlorido tirpalui gauti.

Gautas galio (68Ga) chlorido tirpalas naudojamas radiožymėjimui – tai metodas, kai medžiaga paženklinama (radioaktyviai žymima) radioaktyviu junginiu, šiuo atveju 68Ga.

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT naudojamas žymėti tam tikriems vaistams, kurie buvo specialiai sukurti ir patvirtinti naudoti su veikliąja medžiaga galio (68Ga) chloridu. Šie vaistai veikia kaip nešikliai, pernešantys 68Ga ten, kur jo reikia. Tai gali būti medžiagos, kurios buvo sukurtos konkretaus tipo ląstelėms atpažinti organizme, įskaitant navikų (vėžinėms) ląstelėms. Nedidelį suvartotos radioaktyviosios medžiagos kiekį organizmo išorėje galima aptikti specialiomis kameromis.

Skaitykite vaisto, kurį numatoma radioaktyviai žymėti galio (68Ga) chloridu, pakuotės lapelį. Gydytojas radiologas jums paaiškins, kokio tipo tyrimas bus atliekamas su šiuo preparatu.

Vartojant 68Ga žymėtą vaistinį preparatą patiriamas nedidelis radiacijos poveikis. Jūsų gydytojas ir gydytojas radiologas nusprendė, kad procedūros su radiofarmaciniu preparatu klinikinė nauda jums bus didesnė už radiacijos keliamą riziką.

2. 	Kas žinotina prieš vartojant galio (68Ga) chlorido tirpalą, gautą su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

Galio (68Ga) chlorido tirpalo, gauto su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT, vartoti negalima

- jeigu yra alergija galio (68Ga) chloridui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Jei vartojate 68Ga žymėtą vaistinį preparatą, turite susipažinti su informacija apie kontraindikacijas, pateiktas preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pakuotės lapelyje.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Informacija apie specialiuosius įspėjimus ir specialiąsias atsargumo priemones vartojant 68Ga žymėtus vaistinius preparatus pateikiama vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pakuotės lapelyje.

Vaikams ir paaugliams

Pasitarkite su gydytoju radiologu, jeigu Jums arba Jūsų vaikui nėra 18 metų.

Kiti vaistai ir galio (68Ga) chlorido tirpalas

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui radiologui, nes jie gali trukdyti tinkamai interpretuoti vaizdus.

Nežinoma, ar galio (68Ga) chloridas gali sąveikauti su kitais vaistais, nes konkrečių tyrimų nebuvo atlikta.

Informaciją apie sąveiką, susijusią su 68Ga žymėtų vaistinių preparatų vartojimu, rasite vaistinio preparato, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pakuotės lapelyje.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT žymėtus vaistus pasitarkite su gydytoju radiologu.

Jeigu yra tikimybė, kad esate nėščia, Jums vėluoja mėnesinės arba žindote kūdikį, prieš vartodama Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėtus vaistus, privalote tai pasakyti gydytojui radiologui.

Jeigu abejojate, pasitarkite su savo gydytoju radiologu, kuris vadovaus procedūrai.

Jeigu esate nėščia

Gydytojas radiologas nėštumo metu skirs šio preparato tik tada, jei nauda didesnė už riziką.

Jei žindote kūdikį

Jūsų bus prašoma nutraukti žindymą. Paklauskite savo gydytojo radiologo, kada Jums vėl bus galima žindyti.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Kartu su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT vartojamas vaistas gali daryti poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. Atidžiai perskaitykite to vaisto pakuotės lapelį.

3. 	Kaip vartoti galio (68Ga) chlorido tirpalą, gautą su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

Radiofarmacinių preparatų vartojimas, ruošimas ir jų atliekų tvarkymas reglamentuojami griežtais teisės aktais. Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT bus naudojamas tik specialiose kontroliuojamose patalpose. Šį preparatą ruoš ir Jums sušvirkš jį saugiai naudoti išmokyti ir tam tinkamai parengti žmonės. Šie asmenys bus labai atsargūs, kad užtikrintų saugų šio preparato vartojimą, ir informuos Jus apie savo veiksmus.

Procedūrai vadovaujantis gydytojas radiologas nuspręs dėl Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto, kurį reikės sušvirkšti Jums, kiekio. Tai bus mažiausias kiekis, kurį būtina sušvirkšti siekiant atitinkamų rezultatų, atsižvelgiant į vaistą, kurį numatoma žymėti, ir jo paskirtį. Daugiau informacijos rasite konkretaus vaisto, kurį numatoma radioaktyviai žymėti, pakuotės lapelyje.

Galio (68Ga) chlorido tirpalo, gauto su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT, vartojimas ir vartojimo procedūra

Vartosite ne galio (68Ga) chlorido tirpalą, o kitą preparatą, radioaktyviai žymėtą su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT.

Galio (68Ga) chlorido tirpalą reikia vartoti tik kartu su kitu vaistu, kuris buvo specialiai sukurtas naudoti kartu (radioaktyviai žymėti) su Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT. Jūs vartosite galutinį radioaktyviai žymėtą preparatą.

Procedūros trukmė

Jūsų gydytojas radiologas informuos Jus apie įprastą procedūros trukmę pavartojus Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto.

Pavartojus Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto

Gydytojas radiologas informuos Jus, jeigu pavartojus Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto Jums reikės imtis kokių nors specialių atsargumo priemonių. Jeigu turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją radiologą.

Ką daryti pavartojus per didelę Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto dozę?

Kadangi Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėtą vaistą griežtai kontroliuojamomis sąlygomis ruošia gydytojas radiologas, perdozavimo tikimybė labai nedidelė. Tačiau perdozavimo atveju Jums bus paskirtas atitinkamas gydymas.

Jeigu iškiltų daugiau klausimų dėl šio preparato vartojimo, klauskite procedūrai vadovaujančio gydytojo radiologo.

4. 	Galimas šalutinis poveikis

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėtas vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Pavartojus Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT radioaktyviai žymėto vaisto, jis skleis tam tikro stiprumo jonizuojančiąją spinduliuotę, kuri gali padidinti vėžio riziką ir paskatinti paveldimų defektų vystymąsi.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite branduolinės medicinos gydytojui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite užpildyti ir pateikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/ nurodytais būdais arba paskambinti nemokamu telefonu +370 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. 	Kaip laikyti Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT

Jums nereikės laikyti šio vaisto. Už šio vaisto laikymą atitinkamose patalpose atsakingas specialistas. Radiofarmaciniai preparatai laikomi laikantis radioaktyviąsias medžiagas reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

Toliau pateikta informacija skirta tik specialistui.

Ant talpyklės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, radionuklidų generatoriaus naudoti negalima.

Negalima ardyti plastikinio dėklo. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Galio (68Ga) chlorido tirpalą, gautą naudojant Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT, reikia naudoti nedelsiant.

6. 	Pakuotės turinys ir kita informacija

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT sudėtis

Veiklioji medžiaga yra galio (68Ga) chlorido tirpalas.

Pagalbinės medžiagos:

Titano dioksidas (terpė)

Sterili 0,1 N vandenilio chlorido rūgštis (eliucijos tirpalas)

Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT išvaizda ir kiekis pakuotėje

Jums nereikės įsigyti ar tvarkyti šio vaisto.

Registruotojas ir gamintojas

IRE-ELiT

Avenue de l’Espérance 1

B-6220 Fleurus

Belgija

Šis vaistas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais:

| Valstybės narės pavadinimas | Vaisto pavadinimas |
| --- | --- |
| Airija | Galliad 0.74 – 1.85 GBq, radionuclide generator |
| Austrija | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, Radionuklidgenerator |
| Belgija | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, radionuclidegenerator / générateur radiopharmaceutique / Radionuklidgenerator |
| Bulgarija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, Радионуклиден генератор |
| Čekija | Galliad |
| Danija | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, radionuklidgenerator |
| Estija | Galliad |
| Graikija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, Γεννήτρια ραδιονουκλιδίου |
| Ispanija | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, generador de radionùclido |
| Italija | Germanio cloruro (68Ge)/Gallio cloruro (68Ga) IRE-ELiT |
| Jungtinė Karalystė | GalliAd 0.74 – 1.85 GBq, radionuclide generator |
| Kipras | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, Γεννήτρια ραδιονουκλιδίου |
| Kroatija | Galliad 0.74 – 1.85 GBq, generator radionuklida |
| Latvija | Galliad 0.74 – 1.85 GBq, radionuklīdu ģenerators |
| Lenkija | Galliad |
| Lietuva | Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74 – 1,85 GBq radionuklidų generatorius |
| Liuksemburgas | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, générateur radiopharmaceutique |
| Malta | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, radionuclide generator / generatur radjunuklidu |
| Norvegija | Galliad |
| Nyderlandai | GalliAd 0,74 – 1,85 GBq, radionuclidegenerator |
| Portugalija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, gerador de radionuclidos |
| Prancūzija | Galli Ad 0,74 – 1,85 GBq, générateur radiopharmaceutique |
| Rumunija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, generator de radionuclizi |
| Slovakija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, rádionuklidový generátor |
| Slovėnija | Galliad 0,74 – 1,85 GBq radionuklidni generator |
| Suomija | Galliad 0,74 – 1,85 GBq, radionuklidgeneraattori / radionuklidgenerator |
| Vengrija | Galli Ad 0.74 – 1.85 GBq, radioaktív izotóp generátor |
| Vokietija | GalliAd 0,74 – 1,85 GBq, Radionuklidgenerator |
| Švedija | Galliad 0,74 – 1,85 GBq, radionuklidgenerator |

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-06-17.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje https://vvkt.lrv.lt/lt/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams.

Išsami Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT 0,74–1,85 GBq radionuklidų generatoriaus preparato charakteristikų santrauka pateikiama preparato pakuotėje kaip atskiras dokumentas, kad sveikatos priežiūros specialistai turėtų papildomą mokslinę ir praktinę informaciją apie šio radiofarmacinio preparato skyrimą ir naudojimą.

Žr. preparato charakteristikų santrauką.